附件1：

需求文件

一、总则

- 1.预算总额：89100元，最高上限价为89100元。

- 2.未经采购人同意成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

- 3.采购清单

| 配件名称 | 具体参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 半导体激光治疗仪配件（手柄） | 半导体激光治疗仪手柄（西尔欧） | 5 | 1500.00 | 7500.00 |
| 根管预备机配件（弯手机头） | 根管预备机弯手机头（NSK可与登士柏互用） | 6 | 2600.00 | 15600.00 |
| 种植机配件（种植手机） | 种植手机 | 24 | 2500.00 | 60000.00 |
| 喷砂枪 | 喷砂枪 | 1 | 6000.00 | 6000.00 |

- 二、技术要求

- （1）半导体激光治疗仪配件（手柄）

- 1.连接方式：能够与西尔欧半导体激光治疗仪进行动力连接

- 2.设备配置清单（每件设备不得低于以下配置）：

| - 序号 | - 配置内容 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 手柄 | - 1 |
| - 2 | - 使用说明书 | - 1 |

- 根管预备机配件（弯手机头）

- 1.技术参数：

- ①按钮式超迷你机头，360°旋转，确保口腔内治疗的视野广阔及精确治疗

- ②机头的方向可满足≥6种方位调节

- ③速比：20:1

- ④可用于Ni-Ti根管针（Ø2.35）

- ⑤可重复高温高压蒸汽灭菌（135℃）

- 2.设备配置清单（每件设备不得低于以下配置）：

| - 序号 | - 配置内容 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 弯手机头 | - 1 |
| - 2 | - 说明书 | - 1 |

- 种植机配件（种植手机）

- 1.技术要求

- ①最大转速满足：2000prm/min

- ②速比：20:1

- ③水源：可外接Y型水管喷水

- ④带内六角的涂层机芯，机身有涂层

- ⑤卸针方式：按压卸针

- ⑥可重复高温高压蒸汽灭菌（135℃）

- ⑦车针：CA 2.35 mm

- ⑧连接方式：能够与种植机进行动力连接，标准ISO标准E型接口

- 2.设备配置清单（每件设备不得低于以下配置）：

| 序号 | 配置内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手机 | 1 |
| 2 | 使用说明书 | 1 |

- （4）喷砂枪

- 1.技术参数：

- ①用途：用于龈上及浅牙周袋的喷砂洁治，除去牙齿的菌斑，软沉着物和凹槽，临近空间或者光滑表面的表面污垢。

- ②粉仓可装粉末不少于15g。

- ③喷砂手柄可旋转，可135℃高温高压消毒。

- ④可与所有品牌牙椅快速链接。具备防回吸装置，起到保护牙椅的作用。

- ⑤重量不超过200g

- 设备配置清单（每件设备不得低于以下配置）：

| - 序号 | - 配置内容 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 喷砂枪 | - 1 |
| - 2 | - 清洗探针 | - 1 |

- 三、商务要求

（一）报价要求

- 1.本项目总报价最高上限价89100元，报价高于本项目最高上限价的为无效报价。

- 2.供应商报价应包括标的货物（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、零配件更换、关税（如有）、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保、售后服务等全部费用。报价以人民币为货币单位，单价、小计和总价应清楚表达。

- 3.本项目由成交供应商负责本项目需求对成交供应商要求的一切事宜及责任，如果供应商在签署合同后，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人将不再支付任何费用。

- 4.货币：人民币。

（二）到货及安装地点、时间

- 1.到货及安装地点：中山市口腔医院

- 2.交付时间：接到采购人通知后15日内完成送货，到货后2个工作日内安装完毕。

- （三）包装及运输

- 1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成设备在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

- 2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 4.由成交供应商直接派人将设备运送至采购人指定科室，设备、材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由成交供应商负责。不接受成交供应商以物流或快递等形式发货，否则，采购人将不予签收和验收。

- 5.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

- 6.包装费、运费已包含在合同价内。

（四）质保期及售后服务要求

- 1.质量保证

- 1.1原厂质保期至少1年，质保期从验收合格之日起计算，合同设备终身维修。设备验收时成交供应商应提供设备生产厂家签署的设备质保保用期（全保）承诺函。成交供应商每季度提供一次的免费维护、检测、校准服务，且每次维护保养需出具维护保养记录。

- 1.2成交供应商保证设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合采购文件及合同的要求，必须对交付的货物在质保期内及质保期外承担质量保修责任。

- 1.3成交供应商在接到维修通知后，出现质量问题时，响应时间为2小时内，8小时内到达现场，24小时内排除故障，若无法修复正常使用，成交供应商必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证采购人使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，成交供应商无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。若因成交供应商没有按时提供备用设备或修复故障而造成采购人、第三方的一切损失，均由成交供应商承担。对质保期内的故障报修，如成交供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由成交供应商承担，采购人方根据合同规定对成交供应商行使的其它权力不受影响。由于成交供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

- 1.4必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务，软件终身免费升级，成交供应商必须提供由设备生产原厂签署承诺的合法、有效的保修、维修证明。

- 1.5质保期内维修及零配件更换的一切费用由成交供应商负责，如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，后者需征得采购人同意。如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，或因成交供应商原因造成停机，质保期依时顺延保修期的期限。

- 1.6保修期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。成交供应商在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

- 1.7成交供应商负责设备的终身维修并应提供优质的售后服务，成交供应商需列明质保期满后的年度售后服务费用（全保费用）。

- 1.8提供操作及维护培训：成交供应商提供维护培训，免费提供设备原版和中文维修机使用手册，保证操作者完全熟悉设备的全部功能。提供主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，以确保甲方能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训地点主要在设备安装现场或双方协商安排。

- 1.9乙方应在广东省内设有售后服务机构，并具备售后服务能力。

- 2.售后服务

- 2.1质保期满后，若有零部件出现故障，属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由成交供应商负责免费更换及维修。

- 2.2质保期满后，应采购人要求，成交供应商应（参考当时的市场价格）按优惠价格与采购人签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件。

- 2.3在备件停止生产的情况下，成交供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，成交供应商应免费向采购提供备件的图纸、资料。

- 2.4要求售后服务为生产原厂家负责，成交供应商提供厂家售后服务承诺书。

七、结算及付款方式

- 1.合同设备全部到采购人指定科室交付并完成安装，验收合格后成交供应商向采购人提交申请款项支付资料之后30天内，采购人向成交供应商支付100%合同款项。

- 2.本合同款项以人民币通过银行转账方式结算，乙方凭以下资料申请款项支付：

- ①合同复印件；②验收调试合格报告；③乙方开具对应款项的正规全额发票和对应款项收据。

- 因采购人使用资金需要经过财务审批程序，采购人在前款规定的付款时间为向财务部门提出办理支付申请手续的时间（不含账务部门、支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

八、评审方法

经评审的最低价法：由评审委员会从需求响应方面和价格方面进行综合评审，符合用户需求且报价最低的为排名第一，排名第一的推荐为拟成交供应商。

注：如报价相同时，可根据供货时间、服务便利性等因素择优推荐排名。

### 九、合同订立

- 定标程序：采购人按照评审汇总表确定排名第一的为成交供应商。

- 成交供应商确定后，成交供应商拒绝与采购人签订合同的或者放弃成交资格，采购人可以按照评审汇总表的排序，递补确定排名第二的供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。