附件1

用户需求书

一、总则

- 1.项目名称：中山市口腔医院检验实验室医用冷藏箱等设备采购项目

- 2.预算总额：85000.00元，最高上限价为85000.00元。

- 3.未经采购人同意成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

二、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用冷藏箱（单门） | - 1、设备参数 - 1）外部尺寸：≤680mm×750mm×1900mm - 2）有效容积：≥400L - 3）搁架层数：≥5层，搁架可调节 - 4）温度范围：2-8℃ - 5）环温：10-32℃ - 6）电子温度控制精度：≤1℃ - 7）可以为试剂、样本、血液等提供稳定的储存环境 - 8）具备高低温报警、故障报警、断电报警、门开关报警等功能 - 9）具备断电保护功能 - 10）具备循环风冷系统、须采用无氟环保高效制冷剂 - 11）具备安全门锁，确保存放物品安全 - 12）具备万向可刹车脚轮，方便移动 - 13）噪音≤60dB(A） - 14）门：电加热膜玻璃门，必须确保设备运行时无凝露 - 15）内置 LED 节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。 | 2台 |
| - 2 | - 冷藏、冷冻冰箱（单门） | - 1、设备参数 - 1）外部尺寸：≤750mm×640mm×1900mm - 2）冷藏室有效容积：≥200L、冷冻室有效容积：≥100L - 3）冷藏室搁架层数：≥3层 - 4）冷藏室温度范围：2-8℃ - 5）冷冻室温度范围：-10~-25℃ - 6）冷冻室和冷藏室具备独立制冷系统 - 7）冷藏室制冷系统：具备循环风冷系统，确保冷藏箱内部温度恒定。 - 8）冷冻室制冷系统：采用传热高效铜管，预理在内箱壁上，以传导方式制冷，可以节省内部空间。 - 9）具备高低温报警、故障报警、断电报警、冷藏冷冻独立开关门异常报警等功能。 - 10）具备密码保护功能，避免随意调整运行参数。 - 11）具备安全门锁，确保存放物品安全。 - 12）具备万向可刹车脚轮，方便移动。 - 13）噪音≤70dB(A） - 14）冷藏室具备双层中空钢化坡璃发泡门，带电加热，防止表面凝露，方便观察箱内物品； - 15）冷冻室具备双层门封条，可以锁住冷气，防止外泄，使箱内温度恒定。 | 1台 |
| - 3 | - 血小板振荡保存箱 | - 1、设备参数 1）外部尺寸：≤650mm×740mm×1300mm - 2）工作区尺寸：≤500mm×450mm×600mm - 3）层数:≥3层 - 4）温度显示分辨力：0.1℃ - 5）震荡方式：连续往复（左右）水平震荡 - 6）震荡频率：60r/min - 7)温度控制范围：22±2℃ - 8）具备紫外线消毒功能 - 9）具备双层电热钢化玻璃门，须避免观察窗起雾，保持箱体温度长时间恒定。 - 10）设备内部应具备强制风冷温度循环功能，可以保证内部温度的均匀性。 - 11）应具有触摸显示屏，可直观了解设备运行情况和温度变化曲线 - 12）应具备 LED 照明功能，打开箱门照明灯自动开启，关门自动关闭，可手动进行操作。 - 13）设备应具有自动化霜功能，使冷凝器长时间工作而不出现结冰现象。 - 14）应具备 USB 数据导出功能，可以实现数据可追溯性，方便质量监控。 - 15）温度超高超低报警，振荡装置（电机）故障、长时间开门报警，报警方式为声光报警。 | 1台 |
| - 4 | - 37℃恒温水浴箱 | - 1、设备参数 1）外部尺寸：≤700mm×400mm×300mm 2）内胆尺寸：≤500mm×300mm×200mm 3）加热方式：不锈钢管式加热 - 4）应具备计时器，计时器应精确控制加热时间，计时范围:1~9999分钟(小时)，计时误差:≤1% - 5）应具备超温报警功能 - 6）LCD液晶显示，实时温度值显示、倒计时显示 - 7）自带温度偏差校准功能 | 1台 |
| - 5 | - 血液运输箱 | 1、设备参数 1）外部尺寸：≤300mm×250mm×250mm 2）内部容积：5L 3）保温材质:PU 4）至少应具备蓄晶冰盒 400ml×4个、数显温度计 1 个 5）应具备实时温度值显示 6）应具备制冷控温功能 | 2个 |
| - 6 | - 标本离心机 | 1、设备参数 1）外部尺寸：≤450mm×600mm×400mm 2）最高转数：≥4000r/min 3）最大离心力:≥2800×g 4）最大容量：≥48×7ml 5）应具备触摸液晶显示屏，实时显示运行全部参数。 6）应具备嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，运行平稳。 7）应具有自检、堵转、超速、超温等检测报警功能。 8）可存储 100组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次的程序。 9）应具备20种升降速率供选择，升降速度快。 10）显示屏主界面可设置到转速离心或启动离心，时间设置范围可设置mm:ss 或 hh:mm，可设置停机自动开盖/不开盖功能，满足多种试验要求。 11）应采用食品级硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢，保证工作人员的安全。 | 1台 |
| - 7 | - 血型卡离心机 | 1、设备参数 1）外部尺寸：≤360mm×450mm×280mm 2）最高转数：≥4000r/min 3）最大离心力:≥2000×g 4）最大容量：24卡 5）噪音：≤65dB 6）控速精度：±10r/min 7）应具有自报警检测功能，实时检测门镇及电机状态。 8）应采用食品级硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢，保证工作人员的安全。 | 1台 |
| - 8 | - 显微镜 | 1、设备参数 1）总放大倍数：≥40~1000X。 2）观察镜筒：瞳距调节范围48-75mm，倾斜≥30°，可以360°任意旋转，同时始终保持图象同步清晰，可以防止在潮湿环境下霉菌的生长。 3）光学系统：应具备195光学校正系统。 4）目镜：WF10X/18mm。 5）物镜转换器：滚珠内声响定位式4孔转换器，物镜转换器内倾，可防止口气雾化镜头。 6）物镜：消色差物镜：4 X，数值孔径=0.1；10 X，数值孔径=0.25；40X，数值孔径=0.65(弹簧)；100X，数值孔径=1.25(弹簧、油) 。 7）载物台：应具备双层机械活动载物台（带双标本夹，可升降），右手可同轴控制X－Y方向移动； 载物台尺寸≥140mm×130mm；移动范围：75mm×40mm，双标本夹，可进行两片标本对比观察，标本夹带阻尼缓冲设计，防止切片碎裂。 8）粗微调焦装置：载物台垂直运动采用粗微调同轴旋钮（手动旋转钮）调节，带有粗调限位控制机构（防止切片碰坏镜头和粗调力矩调节装置（防止载物台下滑），粗调每圈=24mm，微调每圈=0.4mm，最小刻度 4μm。微动手轮带橡皮套，操作舒适。 9）聚光镜：数值孔径 1.25，带孔径光阑和滤色片，聚光镜支架齿轮齿条升降。 10）光源：220V电压，S- LED 照明，亮度可调,光源外部有保护装置，防止人体接触。 | 1台 |
| - 9 | - 试剂卡孵育箱 | 1、设备参数 1）外部尺寸：≤300mm×400mm×200mm 2）样本容量：24卡 3）控温范围：室温+5℃-60℃ 4）定时范围：1～9999分钟（小时）或连续运行 5）升温时间：≤25 分钟（室温升温到 60℃） ； ≤10 分钟（室温升温到 37℃） 6）应具有预约运行功能，应具有华氏度和摄氏度切换功能。 7）应具有定时功能可选择（无、恒温定时、运行计时），计时方向可选择正计时或倒计时，定时单位可选择（分钟、小时），定时结束后有提示（提示时间可设定） 8）应具有温度自整定功能。 9）应具有手自动锁屏功能，可选择密码解锁。 10）应具有温度传感器开路、短路声光报警提示，控制器自动断开加热输出。 | 1台 |
| - 10 | - 纯化水设备 | 1、设备参数 1）外部尺寸：≤450mm×450mm×650mm 2）产水量：40L/H 3）最小给水压力：0.2MPa (在最小给水流量条件下的压力） 4）水温：5~38℃ 5）pH：4~9 6）溶解性总固体（TDS）：≦200mg/L 7）余氯：≤0.3mg/L；总铁：≤0.1mg/L；锰：≤0.5mg/L 8)基本功能：清除原水中的细微杂质、胶体、有机物、重金属、可溶性液体、细菌、病毒、热原和其它有害杂质，仅保留水分子的溶解氧，有效去除率≥96%。 9）应采用可更换的处理滤芯，有效保证预处理效果，更换方便。 10）应具备出水水质在线监测功能，LED液晶面板数字显示。 11）全自动制水，储水，水箱满水主机自动停机，水位下降主机自动开机。 12）原水停水或压力低，设备不起动，同时自动进入待机状态 13）至少应具备9 级过滤，并具有杀菌效果，可达到超纯水的标准。 | 1台 |

- 三、商务要求

- （一）报价要求

- 1.本项目总报价最高上限价85000.00元，报价高于本项目最高上限价的为无效报价。

- 2.供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、系统对接费用、安装调试、培训、质保、售后服务等全部费用。报价以人民币为货币单位，单价、小计和总价应清楚表达。

- 3.本项目由成交供应商负责本项目需求对成交供应商要求的一切事宜及责任，如果供应商在签署合同后，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人将不再支付任何费用。

- 4.货币：人民币。

（二）到货及安装地点、时间

- 1.到货及安装地点：中山市口腔医院

- 2.交付时间：接到采购人通知后15日内完成供货、安装、部署和调试并交付使用。

- （三）包装及运输

- 1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成设备在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

- 2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 3.专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

- 4.由成交供应商直接派人将设备运送至采购人指定科室，设备、材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由成交供应商负责。不接受成交供应商以物流或快递等形式发货，否则，采购人将不予签收和验收。

- 5.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

- 6.包装费、运费已包含在合同价内。

（四）质保期及售后服务要求

- 1.质量保证

- 1.1原厂质保期至少3年，质保期从验收合格之日起计算，合同设备终身维修。设备验收时成交供应商应提供设备生产厂家签署的设备质保保用期（全保）承诺函。成交供应商每季度提供一次的免费维护、检测、校准服务，且每次维护保养需出具维护保养记录。

- 1.2成交供应商保证设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合采购文件及合同的要求，必须对交付的货物在质保期内及质保期外承担质量保修责任。

- 1.3成交供应商在接到维修通知后，出现质量问题时，响应时间为2小时内，8小时内到达现场，24小时内排除故障，若无法修复正常使用，成交供应商必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证采购人使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，成交供应商无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。若因成交供应商没有按时提供备用设备或修复故障而造成采购人、第三方的一切损失，均由成交供应商承担。对质保期内的故障报修，如成交供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由成交供应商承担，采购人方根据合同规定对成交供应商行使的其它权力不受影响。由于成交供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

- 1.4必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务，软件终身免费升级，成交供应商必须提供由设备生产原厂签署承诺的合法、有效的保修、维修证明。

- 1.5质保期内维修及零配件更换的一切费用由成交供应商负责，如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，后者需征得采购人同意。如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，或因成交供应商原因造成停机，质保期依时顺延保修期的期限。

- 1.6保修期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。成交供应商在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

- 1.7成交供应商负责设备的终身维修并应提供优质的售后服务，成交供应商需列明质保期满后的年度售后服务费用（全保费用）。

- 1.8提供操作及维护培训：成交供应商提供维护培训，免费提供设备原版和中文维修机使用手册，保证操作者完全熟悉设备的全部功能。提供主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，以确保甲方能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训地点主要在设备安装现场或双方协商安排。

- 1.9乙方应在广东省内设有售后服务机构，并具备售后服务能力。

- 2.售后服务

- 2.1质保期满后，若有设备出现故障，属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由成交供应商负责免费更换及维修。

- 2.2质保期满后，应采购人要求，成交供应商应（参考当时的市场价格）按优惠价格与采购人签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件。

- 2.3在备件停止生产的情况下，成交供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，成交供应商应免费向采购提供备件的图纸、资料。

- 2.4要求售后服务为生产原厂家负责，成交供应商提供厂家售后服务承诺书。

七、结算及付款方式

- 1.合同设备全部到采购人指定科室交付并完成安装，验收合格后成交供应商向采购人提交申请款项支付资料之后30天内，采购人向成交供应商支付100%合同款项。

- 2.本合同款项以人民币通过银行转账方式结算，乙方凭以下资料申请款项支付：

- ①合同复印件；②验收合格报告；③乙方开具对应款项的正规全额发票和对应款项收据。

- 因采购人使用资金需要经过财务审批程序，采购人在前款规定的付款时间为向财务部门提出办理支付申请手续的时间（不含账务部门、支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

八、评审方法

经评审的最低价法：由评审委员会从需求响应方面和价格方面进行综合评审，符合用户需求且报价最低的为排名第一，排名第一的推荐为拟成交供应商。

注：如报价相同时，可根据供货时间、服务便利性等因素择优推荐排名。

### 九、合同订立

- 定标程序：采购人按照评审汇总表确定排名第一的为成交供应商。

- 成交供应商确定后，成交供应商拒绝与采购人签订合同的或者放弃成交资格，采购人可以按照评审汇总表的排序，递补确定排名第二的供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。