附件1

用户需求书

一、总则

- 1.项目名称：中山市口腔医院东区门诊部牙科电动抽吸机和口腔污水处理系统采购项目

- 2.预算总额：20000.00元，最高上限价为20000.00元。

- 3.未经采购人同意成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

二、采购清单

| 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 牙科电动抽吸机 | - 抽吸流量：≥1800L/min - 支持牙椅数量：不少于5台 - 真空度：-17KPa - 环境温度：15～35℃ - 相对湿度：≤75% - 大气压力：86kPa～106kPa - 真空泵和排污系统具备一体式设计 - 面板需具备报错指示功能，可以方便排除故障。 - 分离装置跟电机同轴驱动，保障风机使用寿命 - 应具备自动控制系统，自动感应牙椅工作状态，实现抽吸机的启动和停止。 - 应具备延时抽吸功能，尽可能保障牙椅停止工作之后将残留管道内的脏物抽净。 - 须配有抽吸机过滤器。 - 风机负压过载时可自动泄压。 - 配置要求（至少具备以下配置）： - ①牙科电动抽吸机主机 1个 - ②变频器 1个 - ③分离系统 1套 - ④管路1宗 - ⑤说明书 1本 | 1台 |
| - 口腔污水处理系统 | - 最大污水处理量：≥40L/min - 支持牙椅数量：≥5台 - 噪音：≤46dB（A） - .环境温度：5～40℃ - 相对湿度：≤80% - 大气压力：86kPa～106kPa - 吸程：5m - 自流高度：130mm - 自吸管径：≥25mm - 排水管径：≥50mm - 至少具备两种消毒开关模式，可手动关闭，可默认开启自动消毒。 - 配置要求（至少具备以下配置）： - ①口腔污水处理系统主机 1个 - ②液位感应一体式自吸抽吸头 1个 - ③便携式过滤器 1个 - ④自流口接口 1个 - ⑤排放口接头 1个 - ⑥取样口开关接口 1个 - ⑦透明钢丝抽吸管≥1.2米 - ⑧排污软管≥1.2米 | 1台 |

- 三、商务要求

- （一）报价要求

- 1.本项目总报价最高上限价20000.00元，报价高于本项目最高上限价的为无效报价。

- 2.供应商报价应包括完成项目所必须的全部货物、税费、运费、保险费、仓储费、质保、售后服务等全部费用。报价以人民币为货币单位，单价、小计和总价应清楚表达。

- 3.本项目由成交供应商负责本项目需求对成交供应商要求的一切事宜及责任，如果供应商在签署合同后，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人将不再支付任何费用。

- 4.货币：人民币。

（二）到货及安装地点、时间

- 1.到货及安装地点：中山市口腔医院

- 2.交付时间：接到采购人通知后10日内完成供货并交付使用。

- （三）包装及运输

- 1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

- 2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 3.由成交供应商直接派人将货物运送至采购人指定科室，设备、材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由成交供应商负责。不接受成交供应商以物流或快递等形式发货，否则，采购人将不予签收和验收。

- 4.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

- 5.包装费、运费已包含在合同价内。

（四）质保期及售后服务要求

- 1.质量保证

- 1.1原厂质保期不少于1年。

- 1.2成交供应商保证设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合用户需求书及合同的要求，必须对交付的货物在质保期内及质保期外承担质量保修责任。

- 1.3质保期内维修及零配件更换的一切费用由成交供应商负责，如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，后者需征得采购人同意。如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，或因成交供应商原因造成停机，质保期依时顺延保修期的期限。

- 1.4保修期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。成交供应商在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

- 1.5成交供应商负责设备的终身维修并应提供优质的售后服务，成交供应商需列明质保期满后的年度售后服务费用（全保费用）。

- 2.售后服务

- 2.1质保期满后，若有设备出现故障，属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由成交供应商负责免费更换及维修。

- 2.2质保期满后，应采购人要求，成交供应商应（参考当时的市场价格）按优惠价格与采购人签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件。

- 2.3在备件停止生产的情况下，成交供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，成交供应商应免费向采购提供备件的图纸、资料。

- 2.4要求售后服务为生产原厂家负责，成交供应商提供厂家售后服务承诺书。

四、结算及付款方式

- 1.合同设备全部到采购人指定科室交付并完成安装，验收合格后成交供应商向采购人提交申请款项支付资料之后30天内，采购人向成交供应商支付100%合同款项。

- 2.本合同款项以人民币通过银行转账方式结算，乙方凭以下资料申请款项支付：

- ①合同复印件；②验收合格报告；③乙方开具对应款项的正规全额发票和对应款项收据。

- 因采购人使用资金需要经过财务审批程序，采购人在前款规定的付款时间为向财务部门提出办理支付申请手续的时间（不含账务部门、支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

五、评审方法

经评审的最低价法：由评审委员会从需求响应方面和价格方面进行综合评审，符合用户需求且报价最低的为排名第一，排名第一的推荐为拟成交供应商。

注：如报价相同时，可根据供货时间、服务便利性等因素择优推荐排名。

### 六、合同订立

- 定标程序：采购人按照评审汇总表确定排名第一的为成交供应商。

- 成交供应商确定后，成交供应商拒绝与采购人签订合同的或者放弃成交资格，采购人可以按照评审汇总表的排序，递补确定排名第二的供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。