附件1

用户需求书

一、总则

- 1.项目名称：中山市口腔医院超声骨切割系统手柄采购项目

- 2.预算总额：99000.00元。

- 3.未经采购人同意成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

二、采购清单

| 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 超声骨切割系统手柄 | - ★1、须与医院现有的赛特力超声骨切割系统相适配。 - 2、适用范围：用于口腔外科手术，包括牙槽骨切开术，牙槽骨整形术，牙 - 周及种植手术。 - 3、手柄应具备内置6片压电陶瓷片以对刀头进行精准控制。 - ★4、手柄须具备长时间使用不易发热的性能，功率输出强且稳定，手柄带 - LED光环，术区视野清晰。 - 5、手柄和手柄线可高温高压消毒，手柄前段金属帽能卸下进行清洁。 - ★6、手柄振幅:要求在20-200微米范围内，在高效切割骨组织的同时不损 - 伤牙周软组织。 - 7、配置要求：每个手柄的配置不得低于以下要求： 序号; 名称; 数量. 1; 手柄（带LED光源）; 1个. 2; 通用扳手; 1个. 3; 说明书; 1个. | 4个 |

- 注:凡有“★”条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致报价无效。

- 三、商务要求

- （一）报价要求

- 1.本项目总报价最高上限价99000.00元，报价高于本项目最高上限价的为无效报价。

- 2.供应商报价应包括完成项目所必须的全部货物、税费、运费、保险费、仓储费、质保、安装调试、培训、售后服务等全部费用。报价以人民币为货币单位，单价、小计和总价应清楚表达。

- 3.本项目由成交供应商负责本项目需求对成交供应商要求的一切事宜及责任，如果供应商在签署合同后，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商提供，采购人将不再支付任何费用。

- 4.货币：人民币。

（二）到货及安装地点、时间

- 1.到货及安装地点：中山市口腔医院

- 2.交付时间：接到采购人通知后30天内完成供货并安装调试至正常使用状态。

- （三）包装及运输

- 1.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

- 2.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和中山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

- 3.由成交供应商直接派人将货物运送至采购人指定科室，设备、配件送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由成交供应商负责。不接受成交供应商以物流或快递等形式发货，否则，采购人将不予签收和验收。

- 4.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

- 5.包装费、运费已包含在合同价内。

（四）质保期及售后服务要求

- 1.质量保证

- 1.1手柄原厂质保期不少于2年（不包括工作尖）。

- 1.2成交供应商保证设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合用户需求书及合同的要求，必须对交付的货物在质保期内及质保期外承担质量保修责任。

- 1.3质保期内维修及零配件更换的一切费用由成交供应商负责，如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，后者需征得采购人同意。如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，或因成交供应商原因造成停机，质保期依时顺延保修期的期限。

- 1.4保修期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。成交供应商在保修期内应确保正常使用率为95%以上，如达不到此要求，即按故障时间（以报修时间起算）的3倍延长保修期。

- 1.5成交供应商负责设备的终身维修并应提供优质的售后服务，成交供应商需列明质保期满后的年度售后服务费用（全保费用）。

- 2.售后服务

- 2.1质保期满后，若有设备出现故障，属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由成交供应商负责免费更换及维修。

- 2.2质保期满后，应采购人要求，成交供应商应（参考当时的市场价格）按优惠价格与采购人签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件。

- 2.3在备件停止生产的情况下，成交供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，成交供应商应免费向采购提供备件的图纸、资料。

- 2.4要求售后服务为生产原厂家负责，成交供应商提供厂家售后服务承诺书。

四、结算及付款方式

- 1.合同设备到甲方指定地点交付并完成安装达到正常使用效果后进行验收，验收合格后1个月内，乙方向甲方提交正式发票之后30个工作日内，甲方向乙方支付80%的合同款项。

- 2.合同设备自验收合格之日起，采购人正常使用3个月之后（如中标供应商属中小企业的，付款期限不超过60天），中标供应商向采购人提交正式发票之后30个工作日内，采购人向中标供应商支付20%的合同款项。

- 3.合同金额的每笔款项均以人民币通过银行转账方式结算，乙方凭以下资料申请款项支付：①合同复印件；②验收合格报告；③乙方开具对应款项的正规全额发票和对应款项收据。

- 4.因采购人使用资金需要经过财务审批程序，采购人在前款规定的付款时间为向财务部门提出办理支付申请手续的时间（不含账务部门、支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

五、评审方法

经评审的最低价法：由评审委员会从需求响应方面和价格方面进行综合评审，符合用户需求且报价最低的为排名第一，排名第一的推荐为拟成交供应商。

注：如报价相同时，可根据质保期、供货时间、售后服务的等择优推荐排名。

### 六、合同订立

- 定标程序：采购人按照评审汇总表确定排名第一的为成交供应商。

- 成交供应商确定后，成交供应商拒绝与采购人签订合同的或者放弃成交资格，采购人可以按照评审汇总表的排序，递补确定排名第二的供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。