## 汇总清单第一批
序号 | 产品名称 | 参考数量
1 | 口腔综合治疗台 | 21
2 | 口腔颌面锥形束计算体层摄影设备（三合一） | 1
3 | 牙科负压抽吸设备 | 1
4 | 牙科正压压缩空气系统 | 1
5 | 口腔污水处理系统 | 1
6 | 口腔诊疗纯水系统 | 1

## 1.口腔综合治疗台
设备功能需求情况表
产品名称： 口腔综合治疗台
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 患者口腔治疗时
2 | 性能要求 | 1.皮具易清洁 2.方便水路冲洗 3.水路材质耐腐蚀 4.有独立储水罐 5.有各管道排空功能的装置
3 | 关键指标要求 | 所有管道（除痰盂管道）的水路均应由集中供水或是储水罐供水，不可直接由市政供水 *部分诊室牙椅用于儿童诊疗（可能需要配可拆卸式儿童坐垫或儿童专用头枕等，或推荐其他适用方案亦可）。
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 配备防回流装置
2 | 配电动马达
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 3 年
2 | 交货期：10天内完成交付

## 2.口腔颌面锥形束计算体层摄影设备（三合一）
设备功能需求情况表
产品名称： 口腔颌面锥形束计算体层摄影设备（三合一）
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 拍摄口腔全景片、侧位片、CBCT
2 | 性能要求 | 1.具备良好的密度分辨率； 2.具备良好的去除伪影能力； 3.具有较大的内存能够容纳数字影像数据； 4.技术成熟，图像质量稳定，软件生态完善；
3 | 关键指标要求 | 参数区间内：60-110kV ，2-16mA *散热性能良好，支持公立医院就诊高峰高强度连续工作，长期高频运行不易过热停机。
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 配备患者座椅
2
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 3 年
2 | 交货期：10天内完成交付

## 3.牙科负压抽吸设备
设备功能需求情况表
产品名称： 牙科负压抽吸设备
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 医院口腔诊疗区域，服务约40台牙科牙椅集中负压抽吸使用。本项目设备为口腔诊疗专用负压抽吸系统，严禁使用普通工业真空泵，需完全适配口腔诊疗气溶胶、唾液、牙体碎屑抽吸工况
2 | 性能要求 | （一）整体工况要求 系统满足约40台牙椅高低峰交替使用需求，总抽气量≥9000L/min，单台牙椅终端抽吸流量≥300L/min；供应商须提供经签章的用气负荷验算资料。 优先采用干式无油牙科专用负压机组；系统须配套牙科汞合金残渣分离收集装置。 （二）负压性能参数 标准工作负压区间：-15kPa～-25kPa（可调），适配牙科诊疗标准工况。 系统运行稳定，满负荷工况下各诊室负压均匀、抽吸稳定。
3 | 关键指标要求 | （三）污物处理及院感防控 设备自带固液分离结构，可有效分离诊疗污物；配置密闭式集污箱体，拆装清洗便捷，防渗漏、防异味扩散。 系统设置可靠防回水、防倒灌装置，杜绝污水污物倒流进入牙椅管路。 预留管路消毒接口，支持定期整体管路消杀。 设备排气端配置气溶胶除菌、除臭过滤装置，废气引至室外合规排放。 （四）控制、监测及安全 采用变频恒负压智能控制系统，可根据实时负荷自动调节，支持定时启停及节能运行模式。 具备负压异常、电机过载、过热、故障停机等声光报警功能。 （五）降噪减振及环境适配 整机配套减振措施，机房运行噪音≤65dB(A)，满足医院环境要求。 （六）电气安全及气密性 供电制式：380V三相五线制；电机防护等级≥IP54，适配潮湿、多尘工况。 系统气密性良好，管路须设置静电接地。 供应商须提供设备额定功率、最大工作电流及常规运行能耗参数。 （七）机房配套要求 供应商须在方案中明确设备外形尺寸、重量、机房安装空间、通风要求、排水点位、室外排气布置方案及管路敷设标准。
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 请提供满足以上设备安装并实现其正常工作的全套必须主、配件清单
2
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 3 年
2 | 交货期： 10 天内完成交付

## 4.牙科正压压缩空气系统
设备功能需求情况表
产品名称： 牙科正压压缩空气系统
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 医院口腔诊疗区域，服务约40台牙科牙椅洁净压缩空气供气。本项目设备为口腔诊疗专用洁净压缩空气供气系统，严禁直接使用普通有油空压机供气，需满足口腔诊疗用气洁净度、稳定性要求。
2 | 性能要求 | （一）整体工况要求 系统满足约40台牙椅高低峰交替用气需求；供应商须提供经签章的用气负荷验算资料。 须采用无油空压机，推荐多机并联冗余配置，实现单机故障不停诊供气。 （二）供气性能及净化要求 供气压力稳定可调，满足牙椅正常使用需求；具备自动启停及超压安全保护。 配置完整气源净化链路，输出空气须达到无油、无水、无尘，满足口腔诊疗规范；有效抑制管路冷凝水产生及微生物滋生。 管路末端配置除菌过滤器。 储气罐、干燥设备及过滤器须配置自动冷凝水排污装置。
3 | 关键指标要求 | （三）控制、监测及安全 采用智能联控系统，实现恒压供气、机组轮换均衡运行。 具备压力异常、设备故障等声光报警功能。 配套储气罐须具备正规压力容器合格证明及安全附件。 （四）降噪减振及环境适配 整机配套减振措施，机房运行噪音≤65dB(A)，满足医院环境要求。 （五）电气安全 供电制式：380V三相五线制；电机防护等级≥IP54，适配潮湿、多尘工况。供应商须提供设备额定功率、最大工作电流及常规运行能耗参数。 （六）机房配套及管路要求 供应商须明确设备外形尺寸、重量、机房安装空间、通风散热、冷凝水排放及设备布置方案。 管路须采用不锈钢或牙科专用铝合金材质，禁止普通镀锌钢管。
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 请提供满足以上设备安装并实现其正常工作的全套必须主、配件清单
2
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 5.口腔污水处理系统
设备功能需求情况表
产品名称： 口腔污水处理系统
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 医院口腔诊疗区域，处理约40台牙科牙椅产生的诊疗污水。本系统用于处理口腔诊疗产生医疗污水，进水含石膏碎屑、牙体残渣、悬浮物、病原微生物等污染物，须满足公立三级口腔专科医院环保监管及院感管理要求。
2 | 性能要求 | （一）整体工况要求 系统适配约40台牙椅间歇排水工况；供应商须提供经签章的排水量负荷验算资料。 须设置独立前端石膏沉淀预处理单元，拦截石膏、砂石等固体残渣。 （二）工艺及出水标准 须包含石膏沉淀、固液分离、自动消毒等核心处理单元，确保系统稳定达标运行；具体工艺路线由供应商根据进水水质及排放要求合理设计。 消毒方式优先采用自动投加型消毒（如二氧化氯或次氯酸钠），确保消毒效果可靠。 出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准，同时满足市政污水管网纳管要求；供应商须承诺出水稳定达标。 含汞废水、检验室废水等特殊废水须分类收集、单独预处理后再汇入系统。
3 | 关键指标要求 | （三）预处理及固渣处理 设置密闭式沉淀池及固渣拦截装置，便于定期清掏。 调节池须配置防沉积措施。 系统须配套污泥及固渣分类收集措施，按规范处置。 （四）控制、监测与报警 全自动智能化运行，实现自动进水、药剂自动投加、自动排泥等。 具备液位联动控制及高低液位报警保护；具备缺药报警及设备故障声光报警。 （五）环境及安全防护 污水池体密闭，配套废气收集及除臭措施；机房区域采取防渗、防腐措施。 系统运行噪音满足医院环境要求，配套减振措施。 与污水接触主体采用耐腐蚀材质；药剂存放区域设置防泄漏措施。 管路采用耐腐蚀管材，系统设置检修口，便于维护。 （六）机房配套要求 供应商须在方案中明确设备外形尺寸、重量、机房安装空间、通风条件、进出水接口、药剂存放位置及电气接入条件。
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 请提供满足以上设备安装并实现其正常工作的全套必须主、配件清单
2
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 年
2 | 交货期： 天内完成交付

## 6.口腔诊疗纯水系统
设备功能需求情况表
产品名称： 口腔诊疗纯水系统
序号 | 需求参数要求
1 | 适用范围 | 本系统为口腔诊疗专用反渗透纯水制备系统，满足约40台牙科牙椅诊疗供水需求，有效抑制管路生物膜滋生，符合公立三级口腔专科医院院感管控要求。
2 | 性能要求 | （一）整体工况要求 系统适配40台牙椅高低峰间歇用水工况；供应商须提供经签章的专项用水负荷验算资料， 系统采用一体式集成设计，产出口腔诊疗用纯水； （二）水质及产水性能参数 1. 额定产水量≥300L/h（25℃标准水温），出水恒压0.2～0.4MPa可调。 2. 采用一级反渗透工艺，膜标称脱盐率≥98%；纯水25℃电导率≤15μS/cm，菌落总数≤100CFU/mL。 3. 设置密闭纯水储水箱，有效容积≥150L，配备空气过滤装置。 4. 系统设置完整循环管路，消除管网死水段；整体水利用率≥60%。
3 | 关键指标要求 | （三）预处理、抑菌与安全防护要求 1. 配置多级预处理及软化单元，保护反渗透膜元件。 2. 配备紫外抑菌装置；具备一键式化学消毒功能或预留消毒接口，支持定期全管路消毒。 3. 具备膜元件自动定时冲洗功能。 4. 设置防回流、防虹吸及溢流保护措施。 （四）控制、监测与报警功能 1. 采用PLC触摸屏全自动控制，自动制水及水循环。 2. 实时在线监测纯水电导率，具备温度自动补偿。 3. 具备原水缺水、水箱高低液位、滤芯到期、设备故障声光报警。 （五）降噪减振及环境适配要求 整机配套减振基座；设备运行噪音≤65dB(A)，满足医院机房环境要求。 （六）机房配套要求 供应商须明确设备外形尺寸、重量、机房安装空间、自来水进水压力要求、排水点位、电气接入条件及通风需求；输水管路采用卫生级耐腐蚀管材。 （七）合规及应急要求 1. 设备作为涉水产品，应提供省级卫生行政部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》。 2. 须明确设备故障时的应急供水措施，保障诊疗不中断。
序号 | 配置清单要求（单台）
1 | 请提供满足以上设备安装并实现其正常工作的全套必须主、配件清单
2
3
4
5
6
序号 | 商务要求
1 | 保修期：不少于 年
2 | 交货期： 天内完成交付